采购需求

说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书[加盖投标人电子公章]，否则投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

7.本项目所有技术参数均不允许负偏离，否则投标无效；标注“●”号的技术参数为重要参数。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数
	所属行业

	
	4K3D超高清荧光导航内镜系统
	1台
	一、总体系统

设备应具备4K3D超高清荧光导航内镜系统，同时与医用3D内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用，适用于在内窥镜手术中提供实时的3D可见光影像及3D近红外荧光影像。能够同时具备4K和全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足采购人多显示器需求。

图像处理系统

1.采用数字化4K超高清摄像，实现可见光图像和近红外光图像。

2.图像处理器至少具有细节增强功能、色彩增强功能、暗场增强功能，可提高手术血管、组织的辨识度。

3.具有≥4种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括标准色调、自然色调、柔和色调、自定义色调。

4.具备≥2倍数字变焦。

5.在4K分辨率下达到60帧/秒，画面流畅，无闪烁及干扰。

6.输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选。

7.具备2种及以上荧光颜色：包含绿色、蓝色。

8.与同品牌荧光影像工作系统联合使用，可实现半定量分析。

9.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项。

10.具有4图多模荧光模式，其中主图的图像可通过按键任意选择切换。

11.可通过AUX接口连接脚踏开关控制拍照、录像功能。

12.具备USB3.0接口，可进行实时拍照、录像，存储的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，每秒50帧/60帧可选。

●13.兼容光学摄像头类型≥3种，4K3D荧光摄像头、4K荧光摄像头（2D）、4K白光摄像头等。

14.输出端口：4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI为4K视频输出，DVI为1080P视频输出。

15.系统对接入的U盘具有用户访问安全保护，普通用户能实现存储拍摄图片和视频，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护。

16.功能菜单支持多种语言。

17.可获取60Hz高清白光和荧光图像，实时流畅，荧光真实不漂浮。

●18.具有≥2种临床应用模式，其中至少一种为专业自定义模式，专业自定义模式下荧光灵敏度可调节级数≥30级。

19.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护。

三、摄像头

1.全数字化超高清4K芯片，可实现4K3D摄像。

●2.具有可同时处理双路白光和双路荧光的芯片模组，芯片数量≥3个。

3.摄像头分辨率要达到3840*2160，逐行扫描，像素≥800万，视频输出分辨率为3840*2160或4096*2160。

●4.荧光图像采用独立近红外CMOS芯片处理。

5.一体化摄像头接口，抗干扰，易插拨。

6.摄像头具有≥3个按键，可通过镜头上的调焦环进行调焦，支持自定义按键功能。

7.ICG荧光最低探测浓度≤300nmol/L。

8.摄像头便于握持，重量≤260g。

9.摄像头防水防尘等级IPX7，可低温等离子消毒。

10.可连接2D及3D腹腔内窥镜。

11.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护；

四、医用冷光源

1.冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式，具备智能调光功能，光源采用纯白光LED，连续发光，光谱连续度高，色温≥4200K、显色指数≥85，LED寿命≥30000小时。

●2.荧光照明采用近红外激光和白光同时开启，其中激光光源光谱波段为805±10nm；最大激光工作功率≤2.4W。

3.具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光。

4.具有AI 智能调光功能。

5.具有待机功能，手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机。

6.自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等。

7.具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能。

8.符合激光安全3R标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害。

9.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护。

10.纤维导光束：直径≥4.5mm、长度≥300cm，可同时传输可见光及近红外光。

五、腹腔内窥镜

1.双光路光学胸腹腔镜。

2.直径10mm，工作长度≥310mm。

3.30°（或0°）视向角，70°视野角。

●4.独立3D腹腔镜可与摄像头拆分，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。

5.可传输白光和近红外光。

六、医用3D监视器

1.分辨率≥3840×2160。

2.尺寸规格：≥32英寸。

3.支持3D图像显示，输入格式：左右格式、上下格式、逐行格式可选。

4.3D显示时，支持双眼视差调节。

5.可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式。

6.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求。

七、气腹机

1.高流量CO2气腹机，最大气流量≥40L/分。

2.压力设定范围为6-25mmHg。

3.最大输出压力≥25mmHg。

4.具备CO2气体加温功能，同时具有温度检测传感器；气体加热温度过高会报警提示并停止加热功能。

5.液晶显示装置，显示预设与实时压力检测。

6.具有压力过高感应及自动排气安全功能。

八、医用内窥镜台车

1.主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成。

2.活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个液晶显示装置。

3.抽拉式置物抽屉。

4.载物托架可升降调节高度。

5.医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留。

6.便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门。

九、主要需求配置：

1.4K3D荧光内窥镜影像平台1台。

2.医用内窥镜冷光源1台。

3.3D腹腔内窥镜(含消毒盒)1根。

4.医用3D监视器1台。

5.气腹机1台。

6.医用内窥镜台车1辆。

7.摄像头1个。

8.导光束1根。

十、使用年限≥8年。
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.投标人应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3.投标人保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。

4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数等。

5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或者更换同类产品。

2.在质保期内，采购人在使用过程中出现故障或损坏的，故障或在接到货物故障通知后4小时内响应，并于72小时内到达现场。保修期外，只收配件成本费，免服务费。

3.负责送货上门、安装调试，费用含在投标报价中。
4.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，软件终身升级，费用含在投标报价中。
5.若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
6.质保期内非采购人原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
7.设备维修或更换后其质保期相应顺延。
8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。
9.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。

2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，竞价人应提供其清单。

	使用期限
	1.投标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需写明该设备的“使用期限”。

2.中标供应商交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：
2.1“使用期限”≤5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的90%；

2.2“使用期限”＞5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的85%；

3.“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令 第739号）》及相关法规指明的“使用期限”。

4.“剩余使用期限”指从中标供应商交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标供应商交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标供应商交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。

2.报价特别说明：本项目总报价不能超过本项目预算金额或最高限价，否则投标无效。

	交付和安装
	1.交付使用期：签订合同之日起 30天内完成交货、安装调试并验收合格交付使用。
2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。

3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。

4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	验收要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。

5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。

9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。

10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：

（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。

（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

	培训
	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期≥3年，质保期内负责上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。

	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交付并安装调试完毕且通过最终验收后，3个月内支付合同金额40%款项；第6个月支付合同金额45%款项；15%余款待配套质保服务期满后支付。

每次付款前中标供应商开具相应金额的真实、准确、有效、正规发票，采购人在收到合格发票后10个工作日内支付对应金额款项。

	违约责任
	1.投标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。                                       

2.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。

9.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	特殊要求
	如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）由国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类
1

4K3D超高清荧光导航内镜系统

二类



1

